附件3

2023年热轧带肋钢筋拉伸试验检测能力验证作业指导书

参试机构：

欢迎参加热轧带肋钢筋拉伸试验检测能力验证计划。

贵机构代码为：

为保证热轧带肋钢筋拉伸试验检测能力验证计划的顺利进行，特要求参试机构认真遵循以下条款：

- 被测样品说明：

- 本次能力验证为每家参试机构随机发出两组不同的热轧带肋钢筋样品，每组两支测试样品。

- 热轧带肋钢筋样品公称直径：14mm，总长度：350mm，原始标距：70mm，两夹持端间距不得小于130mm。本次能力验证试样横截面面积为公称横截面面积。试样用专用试样盒包装，所有样品均有独立、唯一的编号。

3）试样在发送前已通过均匀性和稳定性检验，数据统计证明样品能够满足能力验证用要求。

4）各参试机构须及时将样品带回实验室，应注意保护样品不受损坏、锈蚀和污染，样品应于清洁、干燥、阴凉处保存。

2.检测方法说明

1）各参试机构在试验前请先使用其它试样试拉，并调整好仪器设备的状态。

2）各参试机构应采用以下表中列出的标准方法对参加项目含量进行试验。要求每支样品均要检测，在要求期限内如实报告检测结果。本次能力验证要求填报：抗拉强度（Rm）、下屈服强度（ReL）和断后伸长率（A70mm）。

3）试验前应确保试验机负荷的准确性，试验机软件的可靠性和有效性，试验推荐使用200kN~400kN试验机。

方法A  应变速率控制模式

采用方法A进行拉伸试验的实验室应具备以下条件：

具有能实现应变闭环控制，且符合GB/T 228.1-2021附录要求的试验机；

屈服之前采用应变闭环控制，应变速率为0.00025s-1；

屈服阶段采用横梁位移控制，横梁位移速率为0.00025Lc mm·s-1或0.015Lc mm·min-1（Lc为扣除上下夹持部分的长度）；或整个屈服阶段直接采用应变闭环控制，应变速率为0.00025s-1；

屈服完成之后采用横梁位移控制，横梁位移速率0.002Lc mm·s-1。

方法B  应力速率控制模式

为了避免试验速率对试验数据的影响，使本项目获得好的可比性，采用方法B进行拉伸试验的实验室应统一按下面要求控制试验速率：

在弹性阶段应力速率控制在20MPa·s-1左右，保证应变速率控制在0.00025s-1，应变速率应尽可能保持恒定，直至屈服结束；屈服之后，试验速率可以增加到约0.002s-1的应变速率（或等效的横梁位移速率）。

| 样品类型 | 测试项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 热轧带肋钢筋 | 抗拉强度（Rm） 下屈服强度（ReL） 断后伸长率（A70mm） | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 |

3.结果要求

1）要求参试机构按照《2023年热轧带肋钢筋拉伸试验检测能力验证结果报告单》报出结果，并填写试验机的相关信息，包括试验机名称、规格型号、负荷量程、制造厂商、上次检定/校准日期和试验速率等信息。

2）试验结果的单次测定值请依据以下条件修约：

抗拉强度（Rm）、下屈服强度（ReL）修约到0.1MPa；断后伸长率（A70mm）修约到0.01% 。

试验结果的平均值请依据以下条件修约：

抗拉强度（Rm）、下屈服强度（ReL）修约到1MPa；断后伸长率（A70mm）修约到0.5% 。

- 各机构须于2023年8月21日前在网站www.synlyz.com中完成结果填报，并将能力验证检测结果报告单原件（签字、盖章），试验曲线图和原始记录复印件采用特快专递方式寄回，报送时间以邮戳或快递单号日期为准。未在规定时间内报送结果和对上报结果不符合要求的，按离群处理。

4）在本次能力验证项目实施过程中，各参试机构应独立完成实验并提交报告。

4.其它说明的事项

1）为了保护各参试机构的权益，本次能力验证对各参试机构随机赋予一个唯一的代码，在结果报告等有关统计文件中使用该代码。

2）为防止参加者串通数据，各参试机构所获样品经过了防止串通设计处理，每组检验样品均为随机编号和随机发放，如个别检验检测机构互相串通，将有可能在报送检验结果时受到误导。

3）山冶研究院承诺对各参试机构提交的全部信息保密，能力验证结果报告编写完成后报省市场监管局认证认可处。

4）各参试机构如对本项目的样品、文件或实施要求有疑问，请及时按以下联系方式与山冶研究院联系。

5.联系方式：

联系地址：济南市历下区解放东路66号

联 系 人：宋婷婷 支浩 刘雪朋

联系电话：0531-88593052  88593039

邮    编：250014

邮    箱：syptp2018@163.com

网    址：www.synlyz.com